|  | Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4 tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90 |
| --- | --- |

Znak sprawy: DZP-271-407/19	Załącznik nr 4A do siwz

- Specyfikacja techniczna dla 4 szt. unit-ów stomatologicznych na potrzeby PORADNI CHORÓB PRZYZĘBIA.

Gwarancja i serwis: min. 24 miesiące (z wyłączeniem mikrosilnika na który gwarancja wynosi min. 36 miesięcy).

|  |  | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| I | Fotel pacjenta |  |
|  | Ruch fotela/oparcia sterowany siłownikami elektrycznymi lub hydraulicznymi – udźwig min. 180 kg | TAK |
|  | Regulacja wysokości uniesienia fotela w zakresie do 800mm | TAK |
|  | Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany | TAK |
|  | Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone/uchylne podłokietniki lewy i prawy | TAK |
|  | Miękka i elastyczna, bezszwowa tapicerka. | TAK |
|  | Elementy tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówki – z możliwością szybkiego demontażu, wymiany (na stelażu) | TAK |
|  | Jednoczesny ruch siedziska i oparcia do pozycji Trendelenburga | TAK |
|  | Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia określi rodzaj instalacji. | TAK |
|  | Opcjonalny prawy i lewy podłokietnik | TAK |
|  | Podstawa i kształt fotela umożliwiające bliskie podejście do pacjenta podczas pracy lekarza i asysty | TAK |
|  | Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta | TAK |
|  | Sterowanie fotela z panelu asysty i stolika lekarza | TAK |
|  | Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu | TAK |
|  | Automatyczne pozycje fotela oraz pozycje programowane | TAK |
|  | Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiająca przyjęcie pacjenta na wózku inwalidzkim | TAK |
|  | Kolory tapicerki: ciemnopopielaty | TAK |
|  | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela | TAK |
|  | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz | TAK |
| II | Stolik lekarza |  |
|  | Wersja z rękawami od góry: stolik zamocowany na ramieniu umożliwiającym szeroki zakres ruchu i obrotu w kilku kierunkach | TAK |
|  | Możliwość montażu pięciu rękawów instrumentów | TAK |
|  | Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela | TAK |
|  | Ruchome wsporniki rękawów | TAK |
|  | Łatwy dostęp dla personelu medycznego w celu dezynfekcji | TAK |
|  | Rękawy instrumentów wyposażone w system antyretrakcyjny – zapobiegający zasysaniu wody do środka unitu. | TAK |
|  | Regulacja naciągu sprężyn ramienia instrumentów | TAK |
|  | Sterowanie parametrami pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -sprayu na końcówkach -spłukiwanie misy spluwaczki i napełnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji programowych | TAK |
|  | Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół | TAK |
|  | Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |
|  | Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności | TAK |
|  | Uchwyty z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji lub zastosowania osłon barierowych | TAK |
|  | Możliwość montażu tacy na narzędzia z wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |
| III | Stolik asysty |  |
|  | Stolik asysty na ramieniu, z regulacją wysokości | TAK |
|  | Miejsce na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, lampy polimeryzacyjnej | TAK |
|  | Przyciski sterowania fotelem pacjenta | TAK |
|  | Przyciski napełniania kubka i spłukiwania misy spluwaczki | TAK |
|  | System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu (drugi komplet sitek filtrów na wyposażeniu) | TAK |
| IV | Blok spluwaczki |  |
|  | Ceramiczna, obracana misa spluwaczki | TAK |
|  | Unit przystosowany do współpracy z suchym centralnym systemem ssącym z zainstalowanym w unicie wewnętrznym separatorem mokrym | TAK |
|  | Misa spluwaczki możliwa do dezynfekcji | TAK |
|  | Spłukiwanie miski spluwaczki dostępne z pulpitu asysty/lekarza | TAK |
|  | Napełnianie kubka pacjenta dostępne z pulpitu asysty/lekarza | TAK |
|  | Zamknięty system wody destylowanej chłodzącej narzędzia (drugi zasobnik wymienny na wyposażeniu) | TAK |
|  | Obieg wody zewnętrznej do spłukiwania separatora, misy spluwaczki i napełniania kubka pacjenta | TAK |
| V | Lampa zabiegowa - systemy świetlne w technologii LED |  |
|  | Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana | TAK |
|  | Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów | TAK |
|  | Zakres regulacji ustawienia lampy w różnych płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo | TAK |
|  | Możliwość dezynfekcji oraz sterylizacji uchwytów lampy lub zastosowania osłon barierowych | TAK |
|  | Włączanie i wyłączanie lampy na kilka sposobów/miejsc unitu | TAK |
|  | Tryb anty polimeryzacyjny | TAK |
|  | Brak wentylatora w lampie | TAK |
|  | Mocowanie na ramieniu montowanym do unitu stomatologicznego o szerokim zasięgu ruchu | TAK |
|  | Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniową | TAK |
|  | Sterowanie barwą i natężeniem światła | TAK |
| VI | Wielofunkcyjny sterownik nożny |  |
|  | Regulacja pracy narzędzi | TAK |
|  | Włączenie/wyłączenie funkcji przedmuchu instrumentów (tzw. „chip blower”) | TAK |
|  | Sterowanie sprayem w końcówkach | TAK |
| VII | Rękaw mikrosilnika ze światłem (gwarancja min. 36 miesięcy) |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt dzięki elastycznie obracającemu się rękawowi. | TAK |
|  | Mikrosilnik bezszczotkowy | TAK |
|  | Zakres obrotów od 0 do 40 000 na minutę. | TAK |
|  | Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |
|  | Źródło światła LED | TAK |
|  | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |
|  | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu | TAK |
| VIII | Dmuchawka |  |
|  | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy lub całej dmuchawki | TAK |
|  | Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza. | TAK |
|  | Możliwość sterylizacji końcówki/noska. | TAK |
| IX | Szybkozłączka na rękawie powietrznym |  |
|  | Montowana na rękaw typu Midwest, oraz zgodna z dotychczas użytkowanym typem końcówek | TAK |
|  | Regulacja sprayu | TAK |
|  | Dioda LED jako źródło światła | TAK |
|  | System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa | TAK |
| X | Skaler piezoelektryczny |  |
|  | rękojeści robocze - 2 sztuki na jeden unit | TAK |
|  | końcówka standardowa – 6 sztuk (po trzy sztuki na wyposażeniu każdej rękojeści) oraz klucz - 2 sztuki (po jednej sztuce na wyposażeniu każdej rękojeści) | TAK |
|  | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |
|  | Skaler ze światłem | TAK |
|  | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji rękojeści roboczej i końcówek | TAK |
| XI | Lama polimeryzacyjna |  |
|  | Mocowana na stoliku asysty | TAK |
|  | Dioda LED jako źródło światła | TAK |
|  | Nastawy naświetlania | TAK |
|  | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji końcówki światłowodowej | TAK |
| XII | Paszport techniczny unitu | TAK |

- Specyfikacja techniczna instrumentów stomatologicznych do unitów 
(zgodne z dotychczas użytkowanym w klinice typem końcówek stomatologicznych)

|  |  | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Instrumenty stomatologiczne do unitów (zgodne z dotychczas użytkowanym w klinice typem końcówek stomatologicznych) | TAK |
|  | Kątnica - 4 sztuk Gwarancja: min. 18 miesięcy |  |
|  | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |
|  | Wewnętrzny system chłodzenia/sprayu | TAK |
|  | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |
|  | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |
|  | Światłowód zapewniający doświetlenie w miejscu pracy | TAK |
| II. | Piaskarka profilaktyczna - 8 sztuk Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Piaskarka z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka). | TAK |
|  | Montowana na tę samą szybkozłączkę co turbina bez konieczności regulowania ciśnienia | TAK |
|  | Możliwość obracania dyszy o 360° | TAK |
|  | Dwie dysze na wyposażeniu | TAK |
|  | Możliwość dezynfekcji piaskarki (także za pomocą środka w postaci piany) oraz sterylizacji całej piaskarki w sterylizatorze parowym albo chociaż jej przedniej części z dyszą roboczą mającej bezpośredni kontakt z pacjentem przy wykonywaniu zabiegu | TAK |