## Arkusz1
Sprawa znak: DZP-271-839/19 |  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | opakowanie | Ilość op. | Nazwa handlowa /Producent | Cena jednostk. Katalog. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g =(d x f) | h | i = g xh | j= ( g + i)
1 | Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodne na całej powierzchni dłoni i palców. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, spełniające normy EN 455 1-4. AQL =<1,5. Zakwalifikowane jako wyrób medyczny w klasie I i jako środek ochrony indywidualnej - kategorii I – do minimalnych zagrożeń. Kształt rękawicy uniwersalny - pasuje na prawą i lewą dłoń. Kolor naturalnego lateksu. Rozmiary: XS, S, M, L, XL | Op.=100 szt. | 144 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy l i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 4% glukonian chlorheksydyny i min 4% glutaraldehyd -potwierdzone wynikami badań zgodnie z EN 16523 z jednostki niezależnej i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978 (fabryczny nadruk na opakowaniu); proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane a'200 sztuk. Rozmiar: XS-XL | op.=200 szt. | 1850 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy l i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków - wyniki badań wg ASTM F6978 z jednostki niezależnej, pozbawione tiuramów i MBT - potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany - potwierdzone na opakowaniu.Pakowane po a'200 sztuk. Rrozmiar: XS-XL | op.=200 szt. | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne sterylne, jednorazowego użytku, lateksowe z warstwą nitrylowa, trójwarstwowe (lateks-(leteks+nitryl)-nitryl) przy czym wewnętrzna warstwa jest nitrylowa; bezpudrowe. Rękawice powinny posiadać poprzeczne i podłużne wzmocnienia mankietu zapobiegające ich zsuwaniu się; AQL max 1,0, spełniające normy EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, Opakowanie foliowo-foliowe, próżniowe. Rozmiar od 6 –8 | op.= 1 para | 10092 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
* Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych pakowanych w opakowanie inne niż po 100 szt. ( tab.pkt 1) i po 200 ( tab.pkt 2i3) z odpowiednim przeliczeniem ilości. W takim przypadku w kolumnie „Nazwa handlowa/ Producent” należy wpisać oferowaną ilość opakowań i wielkość opakowań.
………………………………………………… ………..............................................
miejsce, data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Wykonawcy