| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| SPRZĘT | LICZBA SZTUK |
| Aparat RTG | 1 |
| Producent: | Model: |
| l.p | OPIS PARAMETRÓW | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Potwierdzenie minimalnych wymagań ( wpisać „tak” lub wpisać parametry oferowane podając dokładne wartości) |
| I | APARAT RTG |
|  | System optymalizujący zdjęcie, regulacja kontrastu i uwypuklenia szczegółów na zdjęciach | TAK |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości (HF) | 80-150 kHz |  |
|  | Rozmiar ogniska lampy rtg (wg normy IEC 336) | max. ognisko 0,5 x 0,5 mm |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10%, 50Hz | TAK |  |
|  | Napięcie anody | 60-90 kV |  |
|  | Prąd anody | 4 – 16 mA |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia i prądu w czasie ekspozycji w zależności od budowy pacjenta – wymóg nieobligatoryjny. Nie dopuszcza się obecności innego systemu kontroli, np. wzmocnienia sygnału detektora. | TAK |  |
|  | Czas ekspozycji dla zdjęcia pantomograficznego | maksymalnie 16 sekund |  |
|  | Czytelna i natychmiastowa prezentacja parametrów ekspozycji na czytelnym wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi umożliwiać pozycjonowanie pacjenta za pomocą linii laserowych, z pamięcią parametrów ostatnich ekspozycji, kompensacja cienia kręgosłupa | TAK |  |
|  | Programy aparatu rtg | a) pantomogram dorosły; b) pantomogram dziecięcy; c) stawy skroniowo – żuchwowe |  |
|  | Elektromagnetyczny system blokowania ruchu głowicy | TAK |  |
|  | Stałe powiększenie pantomogramów | od 1.2 do 1.7 (na całym obszarze zdjęcia) |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi posiadać minimum 2 silniki napędzające ruch głowicy | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi posiadać cztery rodzaje automatycznie zaprogramowanych parametrów (dla minimum czterech wielkości pacjentów) | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi być przystosowany do pracy (być zintegrowany) z posiadaną przez Zamawiającego drukarką FUJIFILM DRY PIX PRIMA, która pracuje w systemie DICOM | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi posiadać oprogramowanie umożliwiające wydawanie wyników w formie cyfrowej na płycie CD-ROM, z możliwością wyświetlania obrazów na dowolnym komputerze (z systemem Windows) bez instalowania specjalnego oprogramowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące cyfrowym aparatem pantomograficznym musi umożliwiać eksport zdjęć do parametru JPG wg zdefiniowanych parametrów (np. jasność, kontrast zdjęcia, katalog eksportu itp.). Ustawienia musza być wspólne dla wszystkich użytkowników urządzenia pracujących w aplikacji | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi być zintegrowany z oprogramowaniem KS-Somed. Oprogramowanie aparatu pantomograficznego winno posiadać: standard wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową DICOM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U Nr 0, poz. 463); umożliwić zapis danych (wykonanych zdjęć) w formacie jpg (wymagania systemu KS-Somed); możliwość integracji z systemem KS-Somed na etapie tworzenia załączników (wykonanych zdjęć) do dokumentacji medycznej pacjenta. możliwość współpracy z istniejącą bazą zdjęć u Zamawiającego utworzoną w programie Romexis Informacje dotyczące przesyłania danych to: dane identyfikacyjne pacjenta (powiązanie z danymi pacjenta zarejestrowanymi w systemie KS-Somed); dane identyfikacyjne badania w celu dopisania do dokumentacji pacjenta w systemie KS-Somed (np. nazwa); plik ze zdjęciem. | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi umożliwiać wykonywanie zdjęć pacjentom na wózkach. | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany, wyprodukowany w 2014r., gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat pantomograficzny musi wykonywać zdjęcia w standardzie DICOM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U Nr 0, poz. 463) | TAK |  |
| II | KOMPUTER STACJI OPISOWEJ |  |
|  | Procesor | typu desktop, wynik testu SPEC int2006 minimum 51, minimum 4 rdzenie / 4 wątki, maksymalne TDP 65W -obsługa wirtualizacji |  |
|  | Pamięć | minimum 8GB DDR3 1600MHz. |  |
|  | Dysk twardy | 1x500GB 7200rpm 3,5“ systemowy 2x2 TB 7200 rpm 3,5“ storage |  |
|  | Gniazda rozszerzeń płyty głównej | Minimum 1 slot PCIe x16 3.0 1 slot PCI 2 sloty PCIe x1 |  |
|  | Porty wejścia/wyjścia: dostępne z przodu obudowy komputera | − minimum 2 porty USB − gniazdo wyjścia słuchawek − gniazdo wejścia mikrofonu |  |
|  | Porty wejścia/wyjścia: dostępne z tyłu obudowy komputera | − minimum 6 portów USB w tym 2 porty USB 3.0 − komplet gniazd wejścia/wyjścia audio, − minimum 1 port interfejsu sieciowego RJ-45 (o ile do prawidłowej pracy w sieci Zamawiającego nie jest wymagana większa ilość), − minimum 1 port HDMI lub DisplayPort, analogicznie do monitora, − minimum 1 port DVI |  |
|  | Komputer musi umożliwiać utworzenie RAID 1, 0 | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy | 100/1000 zakończony gniazdem RJ-45 |  |
|  | Komunikacja | zintegrowana na płycie głównej karta sieciowa pracująca z szybkością 100/1000 Mbit/s, dostępna dla połączeń z domeną Zamawiającego |  |
|  | Napędy optyczne | 1 napęd umożliwiający zapis w formacie DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym zapis na nośnikach DVD +/-RW; |  |
|  | 2 przyciskowa mysz laserowa USB z przewijaniem (rolka) | TAK |  |
|  | Standardowa klawiatura USB | TAK |  |
|  | Zasilacz | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz Aktywne PFC |  |
|  | Karta grafiki | -dedykowana karta graficzna wyposażona w minimum 1GB pamięci, szyna danych min. 128 bit -aktywne chłodzenie karty graficznej |  |
|  | System operacyjny Windows 7 lub nowszy z możliwością downgrade’u w wersji umożliwiającej pracę domenową (professional) oraz Office 2010 dla firm lub nowszy. System preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami oraz oprogramowaniem dodatkowym. Do systemu operacyjnego musi być załączony oryginalny dokument licencyjny uprawniający do używania systemu operacyjnego. Wraz z dostawą należy dostarczyć kopie preinstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania na płytach lub oprogramowanie umożliwiające przygotowanie w/w płyt na nośnikach, opracowane przez producenta oferowanego sprzętu, umożliwiające odtworzenie konfiguracji programowej komputera do poziomu fabrycznego | TAK |  |
| III | MONITOR DO KOMPUTRA STACJI OPISOWEJ |
|  | Przekątna ekranu | 24 cale |  |
|  | Rodzaj matrycy | typu IPS, matowa |  |
|  | Częstotliwość pozioma | minimalny zakres 30 - 82 kHz; |  |
|  | Częstotliwość pionowa | częstotliwość odświeżania przy rozdzielczości fizycznej monitora minimum 60 Hz |  |
|  | Rozdzielczość fizyczna | minimum 1920 x 1200 |  |
|  | Jasność | minimum 300 cd/m² |  |
|  | Kontrast | minimum 1000 :1 |  |
|  | Kąt widzialności: poziomo/pionowo: | minimum 170°/170° dla CR 10:1 |  |
|  | wyświetlane kolory | minimum 16.7 mln |  |
|  | Czas reakcji | maksimum 6 ms (od szarości do szarości) |  |
|  | Parametry regulowane: -jasność, -kontrast, -temperatura kolorów, -regulacja obrazu (pozycja pozioma/pionowa, rozmiar w poziomie/pionie) | TAK |  |
|  | Wejścia: dwa wejścia | -1xDVI-D, -1xDisplayPort lub 1xHDMI; |  |
|  | Sterowniki i oprogramowanie: oprogramowanie dodatkowe (sterowniki) jeżeli jest konieczne do zapewnienia poprawnej pracy monitora pod preinstalowanym systemem operacyjnym komputera | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |  |
|  | Zasilacz: wewnętrzny | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia | minimalny zakres regulacji w pionie -0°do +20° (do przodu / do tyłu) |  |
|  | Minimalny kąt obrotu względem osi pionowej | prawo/lewo minimum 30° |  |
| IV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
|  | Dozymetr do kontroli powtarzalności wielkości dawki promieniowania; | TAK |  |
|  | Techniczny fantom | TAK |  |
|  | Zagryzaki do sterylizacji w ilości 5 szt. (różne rozmiary) | TAK |  |
|  | Przewód wyzwalacza | TAK |  |
|  | Odpowiednią dla danego urządzenia dokumentację techniczną w języku polskim w ilości 2 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcjami obsługi i użytkowania dla każdego urządzenia w języku polskim w ilości 2 szt., | TAK |  |
|  | Dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia ( zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia ). | TAK |  |
|  | Deklarację zgodności producenta; | TAK |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa ( CE, IEC/EN 60601); | TAK |  |
|  | Zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego (potwierdzonego wystawieniem imiennych certyfikatów ) w ilości minimum 6 osób w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
|  | Przeszkolenie i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania prostych napraw dla pracownika Sekcji Technicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Szkolenie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych ( akceptacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. 51 poz. 265) po zainstalowaniu aparatu RTG. Wyniki z w/w testów mają być przedstawione w formie raportu z programu testującego. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów specjalistyczne aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów | TAK |  |
|  | Jeżeli producent cyfrowego aparatu pantomograficznego w udzielonej gwarancji zastrzegł przeglądy techniczne to w okresie gwarancyjnym Wykonawca przeprowadzi je na własny koszt | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych ) aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów w formie raportu z programu testującego po każdej naprawie znaczącego podzespołu aparatu | TAK |  |
|  | Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta ( na sprzedaż i serwis urządzenia) . Dokumenty załączyć. | TAK |  |
|  | Rok produkcji oferowanego sprzętu nie wcześniej niż 2014 r. | TAK |  |
| V | GWARANCJA |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały sprzęt minimum 36 miesiące | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat dla aparatu | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 5 lat dla komputera i monitora | TAK |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu i zestawu komputerowego ( monitor i komputer) po czwartej awarii wymiana aparatu na nowy. W przypadku uszkodzenia dysku twardego komputera niesprawny podzespół nie podlega zwrotowi. | TAK |  |

POUCZENIE:W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Uwaga:   Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

…………………………………………………….                                                         ..............................................................

pieczęć Wykonawcy                                                                       Data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy