## Table 1
Załącznik nr 1 do informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
Założenia dotyczące zakresu zamówienia
Opis wyposażenia sterylizatorni
L.p. | Opis wyposażenia | Ilość
Strona brudna
1 | Stół roboczy | 1
wymiary min.: długość 190 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm
wykonany ze stali kwasoodpornej
regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm
konstrukcja z profili zamkniętych
zabudowany, przestrzeń pod całym blatem zabudowana trzema szafkami z półką z drzwiami dwuskrzydłowymi
2 | Stół zlewozmywakowy ze stali nierdzewnej | 1
z dwoma komorami
z zabudowaną szafką dwudrzwiową pod blatem
wymiary (+/- 2 cm): długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm
wykonany ze stali kwasoodpornej
obie, komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych o wymiarach: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm
fartuch naścienny od strony ściany
krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu
wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody
3 | Stół roboczy | 1
wymiary: max o długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm
wykonany ze stali kwasoodpornej
regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm
konstrukcja z profili zamkniętych
zabudowany, przestrzeń pod całym blatem zabudowana trzema szafkami z półką z drzwiami dwuskrzydłowymi
4 | Stół roboczy | 1
wymiary min.: długość 160 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm
wykonany ze stali kwasoodpornej
regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm
konstrukcja z profili zamkniętych
zabudowany, przestrzeń pod całym blatem zabudowana dwoma szafkami z półką z drzwiami dwuskrzydłowymi
5 | Półka wisząca | 1
dwupoziomowa
wymiary min.: długość 190 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm
wykonana ze stali kwasoodpornej
6 | Półka wisząca | 1
dwupoziomowa
wymiary min.: długość 140 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm
wykonana ze stali kwasoodpornej
7 | Półka wisząca | 1
dwupoziomowa
wymiary min.: długość 80 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm
wykonana ze stali kwasoodpornej
8 | Pistolet na wodę z końcówkami | 2
do zawieszenia na ścianie
wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 3 m
wyposażony w zestaw 8 końcówek do przepłukiwania precyzyjnych narzędzi, końcówki umieszczone na podstawie ze stali kwasoodpornej
9 | Myjnia dezynfektor | 3
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).
komora przelotowa, dwudrzwiowa,
drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu
pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych 1/2 STE lub 4 pojemników 1 STE (jednostka wsadu)
kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm
ogrzewana elektrycznie
możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym stomatologicznych, laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych
komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne komory i suszarki)wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną
wyposażona w dodatkowy zbiornik, podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia
wyposażona w dodatkowy zbiornik oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia
min. cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
możliwość umieszczenia w myjni minimum 4 kanistrów 5-cio litrowych ze środkami
pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy
kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy
sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi
sterownik wyposażony w skanery kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu
automatyczna archiwizacja parametrów i wszystkich raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych sterylizatorów parowych dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lata jako kopia bezpieczeństwa
procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5" do obsługi urządzenia (wybór programów i obsługa urządzenia bezpośrednio z ekranu dotykowego), wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu
wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym
wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu
sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu.
wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4
diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe
zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno- termicznej
liczba programów myciadezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.
możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.
wyposażona w zintegrowaną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory
suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia
wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory
spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej
powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione
oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
możliwość stosowania środków chemicznych min. trzech producentów, również w okresie trwania gwarancji
zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz
konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883
zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
oblachowanie urządzenia w otworze w ścianie, wykonane ze stali min. AISI304
wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów do narzędzi, sterylizatorów parowychoraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów
autoryzowany serwis na oferowane urządzenia
| Wykaz wyposażenia dla 3 szt myjni: | x
| wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanych myjni dezynfektorów - 3 sztuki | 3
| wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 15 tac o wymiarach min. 595x255x70 mm (dł. x szer. x wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 2 szt. | 2
| wózek załadowczy stomatologiczny 2 pozimowy z możliwością montażu minimum 2 modułów do akcesoriów stomatologicznych na górnym poziomie, wyposażony w 3 szt. stelarzy do kaset stomatologicznych na dolnym poziomie - 1 szt. | 1
| wózek załadowczy stomatologiczny 3 pozimowy z możliwością montażu minimum 2 modułów do akcesoriów stomatologicznych na górnym poziomie, 2 poziomy załadowcze do ustawienia tac narzędziowych - 1 szt. | 1
| moduł do mycia akcesoriów stomatologicznych umożliwiający jednoczesny montaż i mycie minimum 36 akcesoriów stomatologicznych wyposażony w następujące przyłącza/adaptery zapewnające przepływ wody przez kanały: uchwyt uniwersalny z dociskiem mocującym do prostnic i kątnic - 12 szt.; adapter do prostnic i kątnic z szybkozłączem ISO - 12 szt.; adapter do rurek płuczących o średnicy 10 mm - 5 szt.; adapter do rurek ssących o średnicy 16 mm - 7 szt.; możliwość montażu zamiennie adapterów do innych akcesoriów, każdy moduł wyposazony w filtr na przyłączu do wózka załadowczego oraz 2 fitry zapasaowe | 4
| wyposażenie uzupełniające do zamiennego montażu w modułach do akcesoriów stomatologicznych: adapter do prostnic i kątnic z szybkozłączem ISO - 20 szt.; uszczelka do adaptera do rurek płuczących o średnicy 10 mm - 20 szt.; uszczelka do adaptera do rurek płuczących o średnicy 16 mm - 20 szt; adapter typu LuerLock (szybkozłaczka) do końcówek ultradźwiękowych z gwintem zewnętrznym M3 - 20 szt.; adapter typu LuerLock (szybkozłaczka) do końcówek ultradźwiękowych z gwintem wewnętrznym M3 - 20 szt.; zaślepka typu LuerLock (szybkozłaczka) męska/żeńska 50 szt.; adapter typu LuerLock (szybkozłaczka) do podłączania kanałów typu Spray - 10 szt, adapter typu LuerLock (szybkozłaczka) uniwersalny do montazu na module - 40 szt; wężyk silikonowy do podłączania kanałów typu spray - 2 m. | x
10 | Taca narzędziowa wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach max. 480x250x70 mm (10 tac wyposażonych w matę silikonową z wypustkami zabezpieczającymi przed przesuwaniem się narzędzi) | 30
11 | Taca narzędziowa wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach max.240x250x70 mm (10 tac wyposażonych w matę silikonową z wypustkami zabezpieczającymi przed przesuwaniem się narzędzi) | 20
12 | Taca narzędziowa wykoanana ze stali kwasoodpornej o wymiarach max.240x250x70 mm z pokrywą | 4
13 | Pojemnik/taca z małymi oczkami zamykana pokrywą, o wymiarach max.160x45x20 mm (dł. x szer. x wys.) | 5
14 | Pojemnik/taca z małymi oczkami zamykana pokrywą, o wymiarach max. 80x45x20 mm (dł. x szer. x wys.) | 5
15 | Myjnia ultradźwiękowa | 2
model nablatowy
wymiary komory min. 300 x 150 x 150 mm
pojemność 5,5-6,5 litrów
częstotliwość ultradżwięków z zakresu 35-40 kHz
moc układu grzania min 400 W
regulacja temperatury 30-80 oC
nastawa czasu 1-30 min.+ ∞
zawór spustowy
pokrywa
kosz załadowczy ze stali nierdzewnej z uchwytami pokrytymi tworzywem sztucznym o wymiarach min. 250x110x70 mm
zasilanie 230V
Strona czysta
1 | Stół roboczy | 1
wymiary (+/- 2 cm): długość 140 cm, szerokość 80 cm, wysokość 90 cm
wykonany ze stali kwasoodpornej
regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm
konstrukcja z profili zamkniętych
dolna półka
wyposażony w cztery kółka z obrotnicami i hamulcem
2 | Krzesło robocze z oparciem | 2
obrotowe
na kółkach, 5 skrętnych kółek
wyposażone w podłokietniki i podparcie dla nóg na całym obwodzie
tapicerka odporna na mycie i dezynfekcję
podnośnik pneumatyczny wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości do 90 cm
3 | Pistolet na sprężone powietrze | 1
do zawieszenia na ścianie
wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 3 m
4 | Stół do kontroli i pakowania | 2
wymiary: długość (+/- 5 cm)180 cm, szerokość 70 cm, wysokość robocza (+/- 2 cm) 90 cm
stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej, konstrukcja z profili zamkniętych
regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1cm
wyposażony w szafkę podblatową trzyszufladową oraz szafkę podblatową z drzwiczkami i półką
wyposażony w nadstawkę dwupoziomową (dwie półki)nadstawka wykonana ze stali kwasoodpornej
zespół min. 3 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej umieszczony na słupku nadstawki oraz oświetlenie LED (barwa 840, ka=90) pod najniższą półką
blat jednolity, wykonany min. ze stali kwasoodpornej
5 | Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym | 3
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 (nie powystawowe).
menu zgrzewarki w języku polskim
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy
pamięć wprowadzonych informacji
automatyczny start / stop napędu
automatyczna kontrola temperatury zgrzewania
wyświetlanie temperatury zgrzewania
termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem
rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD
możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze
drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację
drukowanie kodów kreskowych
drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980
minimum jednowierszowa drukarka igłowa
wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu
możliwość obrócenia wydruku o 180st.
różne wielkości czcionek
dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi
możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych
możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów
możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej
szybkość zgrzewania min. 10 m/min
szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm
możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220oC
obudowa ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9
modułowy system połączeń elektrycznych zespołów
zasilanie elektryczne230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W
autoryzowany serwis na oferowane urządzenia
6 | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku | 2
mocowana do blatu za pomocą imadełka
wyposażona jest w lupę szklaną o powiększeniu min. 5 dioptrii
klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce
obudowa soczewki wykonana z materiału odpornego na uderzenia i środki do mycia
wymiary soczewki min.: ø127 mm
oświetlenie diody LED
7 | Wykaz zestawów narzędziowych | 2
podstawa wykonana z materiału odpornego na korozję
min. 10 formatek do umieszczenia arkuszy A4
8 | Sterylizator parowy 4 STU | 2
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).
przelotowy, do zabudowy jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja - szerokość urządzenia nie większa niż 100 cm, nie wymaga do serwisowania dostępu z prawej i lewej strony
konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285
pojemność komory min. 4 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285
wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzneze stali kwasoodpornej
przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi komory elektryczny.
sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE
zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora
zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną
automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary
automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary
pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem
frakcjonowana próżnia wstępna
programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):
test Bowie– Dick
program testu szczelności
minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego
diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe
liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.
sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany
urządzenia wyposażone po stronie wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany
wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia
wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim
wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu
wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej
sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi
sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu
automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.
możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta
możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator
wbudowany, automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi.
wbudowany system oszczędzania wody
zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;
wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta.
zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów do narzędzi, sterylizatorów parowych oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów
zapewniene autoryzownego serwisu na oferowane urządzenia.
Wykaz wyposażenia dla 2 szt sterylizatorów:
| Wózek transportowy sterylizatora parowego2 szt. | 2
konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą
bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy
| Wózek wsadowy sterylizatora parowego2 szt. | 2
konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej
półki wózka, o regulowanej wysokości położenia
9 | Sterylizator parowy 2 STU | 1
urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).
przelotowy, do zabudowy jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja - szerokość urządzenia nie większa niż 100 cm, nie wymaga do serwisowania dostępu z prawej i lewej strony
konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285
pojemność komory min. 2 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285
wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzneze stali kwasoodpornej
przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi komory elektryczny.
sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE
zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora
zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną
automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary
automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary
pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem
frakcjonowana próżnia wstępna
programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):
test Bowie– Dick
program testu szczelności
minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego
diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe
liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.
sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany
urządzenia wyposażone po stronie wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany
wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia
wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim
wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu
wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej
sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi
sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu
automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa
możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta
możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator
wbudowany, automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi.
wbudowany system oszczędzania wody
zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;
zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów do narzędzi, sterylizatorów parowych oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów
autoryzowany serwis na oferowane urządzenia
10 | Kosz sterylizacujny 1STU wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej | 15
11 | Kosz sterylizacujny 1/2STU wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej | 10
Dodatkowe wyposażenie technologiczne
1 | Centralny system dozowania | 1
system dozowania centralnego środków chemicznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej dostawy środków przeznaczonych do myjni dezynfektorów do narzędzi 4 środków płynnych
zasilanie trzech myjni wyposażonych w 4 pompy środków chemicznych
układ zbiorników buforowych montowanych bezpośrednio przy myjni lub w przestrzeni serwisowej myjni
zbiorniki buforowe z możliwością obserwacji poziomu płynów o pojemności min 4- 5 l wyposażone w przyłącze do podłączenia lancy do poboru środka oraz czujniki poziomu płynu
rama (stelaż) utrzymująca konstrukcję układu poboru wykonana jest ze stali kwasoodpornej
lance ssawne z zintegrowanymi czujnikami poziomu zbiorników środków chemicznych w zbiornikach głównych. Układ przystosowany do obsługi zbiorników głównych o pojemności od 5 do 100l z otworem o średnicy min 45mm
układ podnoszenia lanc mechaniczny z prowadnicami prowadzącymi lance pionowo z możliwością zablokowania na określonym poziomie (np. przy wymianie zbiorników głównych)
mikroprocesorowy układ sterowania z kolorowym panelem dotykowym 5-7 cali z wizualizacją poziomu płynów w zbiornikach głównych i buforowych, sygnalizacją błędów (alarmów) i ostrzeżeń, możliwość stosowania różnych pojemności zbiorników głównych (kalibracja pojemności). Możliwość ręcznego sterowania pompami środków chemicznych oraz odstawienia danej pompy. Panel sterujący wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników buforowych
dodatkowy wyświetlacz informujący o nieprawidłowościach w pracy systemu dozowania od strony załadowczej myjni dezynfektorów
sygnały dźwiękowe i świetlne (możliwość zabudowy w panel frontowy myjni)
układ sterowania połączony z układem zbiorników buforowych poprzez kabel sygnałowy techniką cyfrową z wykorzystaniem standardu RS485
wytrzymałe i bezawaryjne odporne na środki chemiczne pompy podające środki chemiczne membranowe montowane na ramie/stelażu
lance ssawne wyposażone w liniowe przetworniki poziomu płynów wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. 316
wanny wychwytowe z PE/ stali nierdzewnej na których stoją zbiorniki zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem środków chemicznych
dodatkowy czujnik szczelności zbiorników ze środkami chemicznymi powodujący alarm w przypadku przecieku
możliwość stosowania systemu dozowania przy odległościach zbiorników głównych i buforujących powyżej 15m
system alarmów z wyświetlaniem informacji w postaci tekstu oraz dodatkowo sygnałem dźwiękowym i optycznym
połączenie zbiorników stacji dozowania ze zbiornikami buforującymi rurkami z teflonu lub ze stali kwasoodpornej
możliwość podłączenia min 8 pomp dozujących
2 | Komputerowy system/program archiwizujący | 2
oprogramowanie umożliwiające archiwizację parametrów procesów z oferownych myjni dezynfektorów i sterylizatorów parowych
możliwość wydruku dowolnego raportu z przeprowadzonego cyklu
| stacja robocza typu "all-in-one", przekątna ekranu min. 23,6",procesor Core i7-10510U lub inny równoważny procesor 4-rdzeniowy osiągający w teście passmark nie mniej niż 9635 punktów - w odniesienu do wyniku testu publikowanego na stronie https://www.cpubenchmark.net w dniu składania ofert, pamięć RAM min 16GB, dyski twarde - SSD min. 256GB oraz dodatkowy o pojemności min. 1TB, system operacyjny umożliwiający podłączenie komputera do domeny Zamawiającego oraz uruchomianie w sposób natywny oprogramowania, które posiada Zamawiajacy+ pakiet biurowy | 2
| kolorowa drukarka laserowa A4 | 2
Warunki serwisu gwarancyjnego
1 | Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy
2 | Czas reakcji serwisowej w ramach serwisu gwarancyjnego nie może trwać dłużej niż 48h (przyjęcie zgłoszenia i wykonanie naprawy lub wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych). Jeśli naprawa wymaga importu części – w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. Każdy serwis gwarancyjny powinien być zakończony wystawieniem przez Wykonawcę lub producenta przedmiotu zamówienia świadectwa walidacji (certyfikatu jakości i bezpieczeństwa urządzenia).
3 | Bieg okresu gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności przedmiotu zamówienia. Jeżeli czynności te dotyczą tylko części przedmiotu zamówienia, bieg tego okresu ulega przedłużeniu tylko w stosunku do tej części przedmiotu zamówienia
4 | Wymieniane podzespoły, części do napraw, przeglądów, winny być nowe nie regenerowane
Warunki serwisu pogwarancyjnego
1 | Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin
2 | Dostępność części zamiennych przez okres min.10 lat.
3 | Szkolenia dla pracowników
Opis sterylizacji zastępczej
1 | Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczej Sterylizacji przez cały okres modernizacji i dostawy urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Zamawiajacy udostęni pomieszczenie gdzie istnieje możliwość zorganizowania przez Wykonawę "sterylizacji zastępczej"
w ramach zapewnienia sterylizacji zastępczej Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nowych - zastępczych urządzeń, ich montażu, uruchomienia i pełnego serwisowania. Zamawiający wyraża zgodę na ewentualnie wykorzystanie obecnie używanych urządzeń będących na wyposażeniu Sterylizacji Zamawiającego.
w ramach zapewnienia sterylizacji zastępczej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie szkoleń dla personelu sterylizacji ( max.12 osób) z zakresu obsługi urządzeń
w ramach zapewnienia sterylizacji zastępczej Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie dokumenty formalno - prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania "sterylizacji zastęczej", w szczególności: a. opinii właściwego inspektora sanitarnego, b. uzyskanie stosowniej opinii UDT c. pozwolenia na użytkowanie,
pomieszczenie zstępczej sterylizacji po zakończeniu modernizacji i dostawy urządzeń będących przedmiotem zamówienia winno być przywrócone przez Wykonawcę do stanu pierwotnego.